| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人噪声剂量计 | # 一、防爆类型 本质安全型，防爆标志为：Ex ia IIC T3 Ga。 # 二、主要性能指标 - 传声器前置放大器组合： 预极化1/2〞自由场型测试电容传声器； - 测量范围（1 kHz时）： —— 声压级测量范围：60 dBA-140 dBA； —— 峰值C声级测量范围：70 dB-143 dB； —— 声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h； —— 噪声剂量测量范围：0 %到9999 % 。 - 频率范围：20 Hz～12.5 kHz。 - 频率计权：A、C、Z。 - 时间计权：F、S、I。 - 检波特性：真有效值数字检波。 - 符合标准：GB/T 15952—2010 / IEC 61252:2017。 - 测量指标： Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Lex,8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等； - 显示器：128×64点阵OLED液晶显示。 - 需具有脉冲声超过峰值时的次数统计功能。 - 输出接口：Mini USB接口。 - 外壳防护等级：IP 55 - 使用环境：空气温度 -10 ℃～+40 ℃。 | 4 |
| 2 | 粉尘采样器 | 1、采样流量：20L/min 2、采样流量误差：±2.5％。 3、采样流量稳定性：±5％ 4、负载能力：≥200 Pa 5、采样头气密性：经试验后不得漏气。 6、流量计准确度：不低于2.5级。 7、采样时间误差：采样时间误差应不大于0.1％。 8、采尘范围：全尘、呼吸性粉尘 9、采样准确度： 10% 10、定时范围：0～99分钟内任意设置 11、连续工作时间：≥100min 12、工作噪声：≤75dB（A） 13、防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibIMb 14、适用环境：井下温度:0℃～40℃；地面：-10℃～+40℃ 相对湿度：≤95%，含有煤尘和瓦斯的爆炸性气体环境。 15、外型尺寸：200 mm ×140 mm ×80 mm 16、仪器重量：1.8kg 17、*为确保产品售后服务，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。 | 2 |
| 3 | 空盒气压表 | - 1、测量范围：800～1064hpa - 2、使用温度范围：-10～+40℃ 3、经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa 4、示度盘最小分值：1hpa 5、附温表最小分值：1℃ 6、仪器重量不大于1.5Kg 7、仪器尺寸156mm*156mm*115mm | 1 |
| 4 | 自动液体进样器 | 1.样品位数：16位 2.样品歧视≤10%1 3.峰面积重现性优于0.3%RSD2 4.响应因子波动小于5%RSD3 5.交叉污染小于十万分之一 6.可变取样深度–2mm到默认值以上的+30 mm 7.样品预润洗0–15次预润洗 8.黏度延迟0–7秒 9.最小进样量10 nL (采用1µL进样针)。最大进样量 50 µL (标准塔采用100 µL进样针) 250 µL(采用500µL进样针和增强型样品操作进样针支架) 10.多种进样模式 指定体积的1-99次进样 11.溶剂节省 可设置为进样针体积的10%、20%、30%、40%和80% 12.进样范围 进样针体积的1%-50%，1%步进 13.进样针规格 采用标准进样针支架，最大容量为1µL、2µL、5µL、10µL、25µL、50µL和100µL 14.采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为250µL和500µL 样品管理 15.系统支持无颈(圆筒)样品瓶、标准2 mL样品瓶和微型样品瓶内插管 16. 16位进样塔和单机转动架 150位进样塔和样品盘 17 .样品置于3个可抽取的5x10的样品盘上样品盘与多头移液枪兼容 - 18.标准进样针支架最大可用100µL的进样针，采用增强型样品操作进样针支架可用250/500µL的进样针并支持兼容的液体和气体进样针。 - 19.适配Agilent 8890气相色谱仪使用。 - 20.售后服务承诺书 | 1 |

备注：以上参数均需响应，不允许负偏离，*参数需提供加盖生产厂家公章的证明文件。